Tavany Maciel [tavany2001@yahoo.com.br]

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ANALÍTICO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO SYSMEX XE-2100D NA ROTINA LABORATORIAL

Autora: Tavany Elisa S. Maciel*

Orientadora Acadêmica: Profª  Miriam Beltrame*

Orientador Técnico: Samuel R. Comar*

*Acadêmica de Biomedicina da Faculdades Pequeno Príncipe

* Professora de Hematologia da Faculdades Pequeno Príncipe - mbeltrame@ufpr.br

* Farmacêutico Bioquímico, Mestre em Ciências Farmacêuticas – Análises Clínicas

RESUMO

Introdução: O Sysmex XE-2100D é um analisador hematológico automático utilizado em laboratórios clínicos para o diagnostico in vitro. Possui um sistema incorporado de alerta, que identifica quando uma amostra possui uma não conformidade em relação aos dados predefinidos de acordo com o software ou ao padrão do laboratório. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho analítico do analisador hematológico Sysmex XE-2100D, ressaltando sua importância na prática clinica e laboratorial. Metodologia: Foi realizada a avaliação do desempenho deste equipamento, onde foram seguidos protocolos de avaliação de analisadores de células sanguíneas e instrumentos de hematologia que foram publicados pelo Conselho Internacional de Padronização em Hematologia (ICSH). Estão normalmente incluídos neste tipo de avaliação os seguintes itens: precisão, linearidade, carry-over (arrasti), analise dos flags, reprodutibilidade (amostra controle) e contagem diferencial de leucócitos. Paralelamente foi realizada a contagem diferencial manual, mediante análise de 400 extensões sanguíneas onde foram contadas 400 células por lâmina em um microscópio óptico com um aumento de 400X, esta contagem foi baseada na adaptação do documento H20-A do National Committe for Clinical Laboratory Standards (NCCLS).  Análise do flag foi realizada nas 400 amostras utilizadas para a avaliação da contagem diferencial de leucócitos. O flag analisado foi o de linfócitos atípicos, devido a sua predominância nas amostras analisadas. O Carryover foi realizado através da análise de uma amostra com alta concentração de um analito consecutivamente em triplicado (H1, H2 e H3), seguido imediatamente por uma amostra com baixa concentração de um analito consecutivamente em triplicado (L1, L2 e L3). A linearidade foi avaliada com sete diluições de duas amostras, com valores de leucócito superior a 65 X10³µl e outra amostra com valores de plaquetas superiores a 730 X10³ µl. Para análise da precisão foram passadas varias amostras com diversos valores e foram calculados desvio-padrão, média e coeficiente de variação. A reprodutibilidade foi realizada perante as análises dos gráficos do controle de qualidade gerados pelo aparelho. Resultados: Para todos os parâmetros pesquisados, os resultados foram condizentes com o manual do equipamento e quando comparados com a literatura, os dados se apresentaram excelentes. Conclusão: O equipamento Sysmex XE-2100D revelou-se um analisador hematológico de alta qualidade e adequado para laboratórios com rotina de médio e grande volume. Com os estudos realizados com o equipamento Sysmex XE-2100, pode-se fazer uma comparação de qualidade entre um equipamento e outro, confirmando a eficácia do XE-2100D.

Palavras-Chave: Analisador Hematológico Sysmex XE-2100D. Analisadores hematológicos.

Referências:

AQUARONNE, DN;  et al. Evaluation of the Sysmex XE2100 Hematology Analyzer in Hospital Use. Journal of Clinical Laboratory Analysis, France, 2003; 17:113-123.

BACALL, NS. Analisador Automático Hematológico e a Importância de Validar Novos Equipamentos em Laboratórios Clínicos. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia,  São Paulo, 2009; 31(4):218-220.

CEMBROWSKI, GS; SMITH, B; TUNG D. Rationale for using insentive quality control rules for today’s hematology analyzers. International Journal of Laboratory Hematology, Canada, 2010.

GOULD, N; et al. Performance Evaluation of the Sysmex XE-2100, Automated Hematology Analyzer. Sysmex Journal International, USA, 1999, Vol 9 (2).

HAMAGUCHI, Y; OSHIRO, I; MAEDA, J. A study on reaction mechanism of sodium lauryl sulfate-hemoglobin (SLS-Hb). Research & Development Division, Toa Medical Electronics Co., Ltd., Kobe,   1992 Jun;40(6):649-54.